

Onteloisten instrumenttien eräkohtaisen seurannan

Heli-Check testin käytön ohjeistus.

Autoklaavin merkki ja malli

Tee testi kuormassa, jossa on paljon onteloisia instrumentteja.

Pikasterilointiohjelmalla steriloitaessa onteloista instrumenttia, tulisi kyseinen testi aina olla kuormassa mukana.

1. Avaa testilaitteen kapselin korkki ja työnnä taitettu indikaattori korkkiin. Taitepuoli edellä ja indikaattoritäplät sisäänpäin.
2. Aseta testilaite autoklaavin alimmalle tasolle, lähelle autoklaavin höyrynpoistoaukkoa ja ovea. Testilaite tulee laittaa instrumenttien sekaan vaakatasoon.
3. Aja ohjelma läpi.
4. Poista testilaite kammiosta mahdollisimman pian ohjelman päätyttyä ja irrota testilaitteen kapselin korkki ja poista indikaattoriliuska, voit käyttää esim. pinsettejä apuna. Huomioi, että testilaite saattaa olla kuuma heti ajon jälkeen.
5. Testi on OK jos testiliuskan indikaattori on muuttunut mustaksi.
6. Jos yksikin indikaattorin täplistä on muun värinen kuin musta, niin silloin testi ei ole mennyt onnistuneesti läpi.
7. Säilytä testitulokset vähintään 2 vuotta.